ICS 65.060.99

B 91

T/NJ 1263—202X/T/CAAMM XXXX—202X

团体标准

农林拖拉机和自走式机械

用激光式制动性能检测仪

Laser brake performance tester for agricultural

and forestry tractors and self-propelled machinery

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

- 前    言

农林拖拉机和自走式机械用激光式制动性能检测仪是适应在农机检测环境下的农机制动性能快速检测装置。

主要用于台式检测有争议拖拉机的路试检测、联合收割机制动检测、农业机械的临时路试检测。是满足农机安全监理机构按照国家标准和行业标准规定开展拖拉机、联合收割机制动性能检测的设备。

本文件按GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件由中国农业机械学会和中国农业机械工业协会联合提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201归口。

本文件起草单位：山东科翔软件科技有限公司。

本文件起草人：李玉新、杨云涛、曲盛林。

本文件为首次发布。

农林拖拉机和自走式机械用激光式制动性能检测仪

- 范围

本文件规定农林拖拉机和自走式机械用激光式制动性能检测仪（以下简称检测仪）的命名、工作条件、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本文件适用于按照GB16151-2008《农业机械运行安全技术条件》和NY/51830-2019《拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范》开展的轮式农机制动性能检测工作。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 13306标牌

GB 16151    农业机械运行安全技术条件

NY/T 51830  拖拉机和联合收割机安全监理检验技术规范

GB7258-2019 机动车安全运行技术条件

GB 4706.18  家用和类似用途电器安全 电池充电器的特殊要求

GB 2423     电工电子产品基本环境试验规程

- 命名

- ZD —

- 改进序号，用A、B、C…表示

- 产品分类代码：表示路试制动仪

- 示例：

- ZD-B表示第二次改进型检测仪。

- 工作条件

检测仪在下列条件下应正常工作：

——环境温度：-10℃～+55℃；

——环境相对湿度：≤75﹪；

——设备充电电源：AC220V  50Hz

——设备工作电源：DC 12V

- 要求

  - 外观

- 各设备、部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷；金属部件表面应有防锈、防腐蚀处理，表面不应有锈蚀、起泡、龟裂、脱落和磨损现象。各种开关、按钮、旋钮操作灵活可靠；显示装置清晰。

  - 结构

检测仪分主机和激光发射采集器，采集报警器三部分。

激光发射采集器通过固定支架可以固定在路面上。在固定平面内，给固定座从切线的4个方向分别施加10N的力，固定座不应倾倒。，采集报警器为驾驶员随身携带，有刹车报警功能，并有为检测制动触发而接到制动踏板上的开关。

  - 功能

    - 可以检测农业机械车辆的项目：制动初速，制动距离，制动时间，MFDD, 制动协调时间。

    - 检测仪具备被检车辆的信息输入功能，包括车牌号、车型（轮式拖拉机、手扶拖拉机、联合收割机），车况（空载、满载）、制动初速。还具备检测结果的处理功能，包括检测结果的打印、存储和联网发送。

  - 性能指标

  - 制动初度

测试范围：（0－60.00）km/h；示值误差:≤1% F.S；分辨率：0.01km/h。

    - 制动距离

测试范围：（0－99.99）m；示值误差±0.3m； 分辨率：0.01m。

    - 制动时间

分辨率：0.01s；测试范围：（0-99.99）s。

    - MFDD

测试范围（0-9.81）m/s2；示值误差不应超过±5%，重复性误差不应超过2%；分辨率0.01m/s2。

    - 检测仪内部可充电电池

容量：12ah；充电时间：（8～10）h。

仪器连续工作时间不小于8h。

  - 充电器应符合GB4706.18的规定。

  - 激光测距传感器检测距离大于60m，精度不大于2cm。测距传感器采用905nm纳米安全激光，对人眼无伤害。系统采样频率不得小于10Hz。

  - 检测仪可靠性

应符合GB 2423的要求。工作环境温度：-10℃～+55℃；工作环境湿度：45%-75%（不结露）。

  - 报警器和主机之间无线传输距离不小于60m。

- 检验方法

  - 制动速度

采用动态与非接触速度仪对比方式，取（0-60.00）km/h中四个间隔值，测量检测仪的误差值。取最大的误差值作为检测值。

按公式（1）计算被校操纵力计的示值误差，各校准点示值误差均应满足第5.4.1条要求。

δi = fi−FiFi×100%      ………………………………（1）

式中：δi－ 第i测量点时，被校仪器的示值误差；

fi－ 第i测量点时，被校仪器三次测量值的平均值；

Fi－ 第i测量点时，加载标准力值。

  - 制动距离

6.2.1用非接触速度仪对比方式，连续做4次，取最大值作为测量值。

按公式（2）计算被校仪器的示值误差，各校准点示值误差均应满足第5.4.2条要求。

δi = fi−FiFi×100%                        …………（2）

式中：δi－ 第i测量点时，被校仪器的示值误差；

fi－ 第i测量点时，被校仪器三次测量值的平均值；

Fi－ 第i测量点时，加载标准力值。

6.2.2 场地检验来验证激光传感器的精确度，可以采用标准距离遮挡的方式：取100cm、200cm、300cm、600cm、800cm，通过仪器读取距离值。

  - MFDD:

采用动态与非接触速度仪对比方式，选3个间隔点，取最大误差值作为检测值。

  - 制动检测结果处理

做4次模拟制动试验，取最大值作为检测值。

  - 外观

通过目测查看。

  - 检测仪显示分辨率和检测范围

通过观察检测仪显示部分确认。

  - 电池、无线模块参数

通过看说明书确认。

  - 可靠检验

按照GB 2423的要求进行，低温：-10℃ 试验时间16h；高温：+55℃   试验时间16h；交变湿热：高温+55℃   循环次数：1次，时间：12h+12h，然后恢复常温，查看检测仪是否符合5.1～5.9的要求。

  - 报警器和主机之间无线数据发送距离验证

- 用米尺量取距离为1000cm、3000cm、5000cm、6000cm。

- 通过主机发送报警命令来验证通讯是否正常。

- 检验分类

本检测仪的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 出厂检验的项目为本文件5.1～5.9要求的内容。

    - 判定原则：出厂检验项中，全部符合标准要求判合格允许出厂。有一项不符合要求则判为不合格，并不准出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验项目为本文件第5章全部条款要求的内容。

    - 有下列情况之一时，一般应进行型式检验：

- ——新产品或老产品转厂生产试制鉴定时；

- ——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- ——正常生产时，每两年一次；

- ——产品长期停产后恢复生产时；

- ——+出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- ——国家技术监督部门提出进行型式检验要求时。

  - 型式检验样品、抽检和判定原则

从合格产品中随机抽样2台，取一台进行型式检验。全部项目符合标准要求判合格。在检验中有项目符不合标准要求时，应在抽样基数中加倍抽样并对不合格项复检，复检结果符合标准要求判合格，否则，判型式检验不合格。未通过型式检验，产品不得生产、出厂。

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

    - 产品标志

      - 本检测仪必须在醒目位置安装产品标牌，安装牢固。

      - 产品标牌除符合GB/T13306的规定外，应包含下列内容：产品名称及型号、商标、制造厂名、出厂日期及出厂编号。

    - 包装标志

外包装上应标明下列内容：产品名称及型号、箱号、体积（长×宽×高）；毛重、净重；收、发货单位及发站、到站；计量设备标志、执行标准编号。“向上”、“怕雨”标志应符合GB/T 191的规定。

  - 包装

    - 仪器部件应采用分类包装。

    - 仪器应采用防潮、抗震、抗冲击包装。

    - 零散的部件需装箱或装包，不便于装箱或装包的部件，应扎紧捆牢置于包装箱适当位置。

    - 未做防锈处理的外露表面，应采取防锈措施。

    - 包装箱应能防雨、防潮、防尘。

    - 随机文件应包括：

- ——使用说明书；

- ——合格证明书；

- ——装箱单；

- ——其它有关技术文件。

  - 运输

    - 检测仪在运输过程，严禁抛掷、倒置、剧烈震动和雨淋。

    - 检测仪应能承受-25℃～55℃温度范围内长途运输，并能经受温度70℃，时间不超过24h的短途运输。

  - 贮存

包装好的考试装备贮存环境温度-25℃～40℃，相对湿度不大于60%，周围空气中无酸、碱性和其它腐蚀性气体、通风良好的仓库中。

6